超高分子量聚乙烯管材砂浆磨损率试验仪 操作维修

超高分子量聚乙烯管材砂浆磨损率试验仪

原理：

一定质量的试样放入装有砂奖的容器中,按规定转动试样,试样与砂奖产生相对运动而使试样磨损，定时间后，测定试样质量的损失与试样原始质量之比来表征试样耐磨耗的性能。

执行标准：

QB/T 2668-2004《超高分子量聚乙烯管材》

‌技术参数‌：

| 项目 | 砂浆磨损率试验仪 |
| --- | --- |
| 操作界面： | 7寸触摸屏，中英文切换 |
| 控制系统 | PLC |
| 转速 | 0~1000r/min（可设置） （标准669±30 r/min） |
| 测试计时 | 0~9999min~59s 精度：±2s |
| 样品 | 76 * 26 * 7 mm |
| 电源 | AC 220V 50Hz； |

三、实验步骤：

1、 试样用纯净水冲洗后，用超声波清洗器清洗20min。

2、用丙酮溶液浸泡试样 20min。

3、将浸泡后的试样放入电热鼓风干燥箱中在 50℃下干燥1h，再放入干燥器内冷却至室温。4、用分析天平称量磨损前试样的质量。

5、将试样装到夹具上，按标准附录B中图B.2规定的深度埋入配制好的砂浆中磨损4h。

6、取出磨损后的试样，用超声波清洗器清洗试样20min后，再用纯净水冲洗。

7、用丙酮溶液浸泡 20min。

8、将浸泡后的试样放入电热鼓风干燥箱中，50℃下干燥1h，再放入干燥器内冷却至室温称量试样磨损后的质量，计算磨损率。

配置清单

主机1台；

测试软件1套；

说明书1份;

合格证1份;

保修卡1份;

签收单1份;

电源线 1根

#200水砂纸 2张

#600水砂纸 2张

产品样册 2本

客户自备：

丙酮

电热鼓风干燥箱:0℃~300℃

干燥器。

超声波清洗器

电子天平

石英砂:Si0z>99%;Fe20;≤0.2%;耐火度>1600℃;粒度:450m~900um